Navigation et défense maritime : 
· 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)
· 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)
· 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

Résumé des travaux :

· 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)
Essais labo pour que les calculs soient justes : essais en pression (vitre bien dimensionnée), vibratoire et chocs, et re essais de pression que ça reste étanche (que ça ne bouge pas pendant les tests le coup d’après) avec palier de 12h en pression à 50 bars. 
Pas de problème particulier sur les essais
Notes de calculs sur du 60 bars pour des futurs essais (pour aller plus loin en pression) 

· 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)
Flux-gate, systeme de boussole électronique mise au point. Retour client problématique passage en hémisphère sud. On a étudié, on a repris le système pour comprendre les écarts. On s’est aperçu que les bobines qu’on utilise on les calibre en usine. On utilise un certain moyen pour détecter le champ magnétique. On prend en compte l’environnement CEM radar et autre. La manière de calibrer est bonne en hémisphère nord mais calibration incorrecte quand on se déplace en latitude. Orientation par rapport aux lignes de champs. On a plus une mesure correcte. On met au point un nouveau système de calibration des bobines. Phénomène connue mais système de calibration pas existant et surtout dans des environnements bruités. 

· 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

Intégration du 1er proto et qualification en environnement. 
Pb en CEM rencontrés car pas évident. Commutation de relai qui crée des perturbations. Le banc de tests créé des perturbations parasites : nous a donné pas mal d’activités car difficile. Pas mal de réflexions sur les bancs : un grand nombre de combinaisons possibles de commutations. Le banc est automatique : on a dû mettre au point des séquences pour s’assurer que les tests sont exhaustifs, sans pour autant altérer la durée de vie de l’équipement (si on fait commuter pendant 3 jours : on peut abimer l’équipement) : optimisations intelligentes sur les équations logiques ont dû être faits. Équipements safety du plus niveau (DAL A) : on ne peut pas laisser d’inconnu. 
Pb de safety et isolement de pistes : bcp de calculs et d’itérations sur les pcb pour trouver les bons compromis pour le courant qui passe dans les pistes. 
Docs sur les PCB et bancs de tests à récupérer



[bookmark: _Toc55486046]Fiche à dupliquer idéalement pour chaque OTP avec des documents joints

Opération de R&D dans le cadre de l’activité d’Avantix

[bookmark: _Toc55486047]Objet de l’opération de R&D
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[bookmark: _Toc55486049]Démarche de l’opération de R&D
[bookmark: _Toc55486050]Difficultés rencontrées par l’entreprise
Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

[bookmark: _Toc55486051]Présentation des connaissances existantes et accessibles
Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ? 

[bookmark: _sh967a6agdv9]

[bookmark: _Toc55486052]Contribution scientifique, technique ou technologique
A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ? 

Quels sont les travaux que vous avez réalisés qui pourront être réutilisés pour d’autres projets ? 

Quels sont les travaux qui restent à réaliser dans le cadre de ce projet ? 

[bookmark: _Toc55486053]Description de la démarche suivie et des travaux réalisés
Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération



